Caracterización de fotomultiplicadores de silicio (SiPM) para misión espacial.
Lucas Finazzi
Tomás Ferreira Chase
Director: Dr. Federico Izraelevitch

---
Proyecto LabOStat
Labosat es una plataforma para realizar
experimentos en órbita.
Se busca caracterizar fotomultiplicadores de
Silicio (SiPM) para la próxima misión espacial.

---
Parámetros a medir:
Resistencia de Quenching: en serie a cada diodo. Encargada de frenar la avalancha de electrones.
Voltaje de ruptura del diodo polarizado en inversa.
Corriente oscura.

---
Encapsulado Oscuro
Configuración más oscura que la cámara disponible en Labo 6
Corriente oscura de ~2uA (30V) a temperatura ambiente
10 mm

---
Diseño experimental
Funcionamiento
de -40ºC a 40ºC

---
Medición de Rq
Entonces, por propagación,
Error relativo:

---
Resistencia de Quenching

---
Corriente Oscura a 30V

---
Tensión de ruptura
Se observa que el gráfico de la derivada del logaritmo presenta un máximo en la tensión de ruptura

---
        Tensión de Ruptura
A corrientes pequeñas, se observa un ruido intrínseco
del dispositivo que es minimizado al aumentar el
tiempo de integración

---
Tensión de ruptura

---
Experimentos a futuro
Estudiar en temperatura la respuesta del SiPM al ser iluminado con un led, ya que se observó histeresis en ciertas condiciones con el led prendido.
Estudiar en temperatura la estabilidad en la corriente del SiPM al ser iluminado con un led tenue.

---
Conclusiones
Se midió la resistencia de quenching en función de la temperatura y se observó un carácter decreciente y exponencial.
Se midió la corriente oscura y se observó que su dependencia es lineal para temperaturas bajas.
Se observó que el voltaje de ruptura presenta un carácter creciente lineal y se obtuvo un valor de la pendiente compatible con el valor del fabricante.